**МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ**

**Державне підприємство «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології тасертифікації»**

**(ДП “Волиньстандартметрологія”)**

43025, м. Луцьк, Світла вул., 4

Свідоцтво про уповноваження № ПК 004-2014 від 12 червня 2014 року

**ДОВІДКА**

**про непридатність**

**законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки**

№ 1-1013310111806-Д 10 листопада 2018 р.

Назва та умовне позначення: Лічильник води крильчастий

KB-1,5 DN 15 Зав. № 396965

Виробник: ПАТ "Електротермометрія", м. Луцьк.

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) не відповідає вимогам ДСТУ 3580.

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:

Відносна похибка лічильника води перевищує границі нормованих значень та складає: δQn = мінус 50.0%; δQt = мінус 16.7%; δQmin = мінус 140.0%.

Персонал, який виконував

роботи з повірки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гринюк В.М.

Місце відбитка

повірочного тавра